Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej / 62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Koło, dn. 11.08.2020.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy; postępowania pn. Zakup aparatu USG na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego SPZOZ w Kole

Działając na podstawie art.38 ust. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) informuję o pytaniach i odpowiedziach

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z monitorem wysokiej jakości rozdzielczości 1920x1080 pixeli, kolorowym cyfrowym typu LCD o przekątnej ekranu 21,5”?
Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną długością filmu w pamięci CINE 45s?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem dynamiki systemu 256dB?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z korekcją kąta ±800?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o Dopplera tkankowego na głowicy kardiologicznej?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 6
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości wykonania pomiaru IOTA do oceny i kwalifikacja zmian nowotworowych guzów jajnika?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 7
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością automatycznej biometrii BDP, HC, AC, FL, natomiast bez możliwości automatycznej biometrii HL?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 8
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą convex 2D do badań położniczym o szerszym zakresie częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 2,0-8,0 MHz, głębokość obrazowania 30 cm, obrazowaniu w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding), kącie obrazowania w trybie B 580 ilości elementów: 192 kryształy oraz obrazowaniu harmonicznym na min 3 parach częstotliwości?
Odp. Tak.

Pytanie nr 9
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą endocavitarną 2D do badań położniczych i ginekologicznych z zakresem częstotliwości 4,0-9,0 MHz +/-1MHz, obrazowaniem harmonicznym na min 3 parach częstotliwości, obrazowaniu w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding), kącie obrazowania w trybie B 1480, głębokości obrazowania min 15cm, ilości elementów: 128kryształów oraz wielorazowej nasadki do biopsji do głowicy endokavitarnej szt. 2?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 10
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z obrazowaniem 3D/4D z głowicy volumetrycznej endovaginalnej z 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmujący przedział 5-9 MHz i obszarze skanowania min 1500 x 900.
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 11
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z obrazowaniem 3D/4D z głowicy volumetrycznej brzusznej z 128 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującej przedział 4-8MHz?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 – konstrukcja i konfiguracja pkt 2
Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z monitorem LCD o przekątnej 21,5 cala? Różnica 0,5 cala jest praktycznie niezauważalna i nie stanowi pogorszenia jakości diagnostycznej aparatu?
Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 13 – konstrukcja i konfiguracja pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy aparat USG z liczbą obrazów trybie B w pamięci dynamicznej CINE wynoszącą 2200?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 – konstrukcja i konfiguracja , pkt 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z maksymalną długością filmu w pamięci CINE wynoszącą 64s?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 – Obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 11
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z maksymalną obrazowaną prędkością przepływu w kolorowym Dopplerze wynoszącą 3,08m/s?
Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 16 – Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez kolorowego Dopplera tkankowego z oferowanych głowic?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 – Oprogramowanie pomiarowo obliczeniowe, pkt 8
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez pomiaru IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 18 – Możliwość rozbudowy pkt 1
Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej, endovaginalnej z min. 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 5-9MHz i obszarze skanowania 1560 x 850?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 19 – Możliwość rozbudowy pkt 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez obrazowa tomograficznego – jednoczesnego obrazowania minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytania nr 20 – Możliwość rozbudowy pkt 4
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez oprogramowania do automatycznego pomiaru NT?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Z poważaniem
/Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Iwona Wiśniewska/