SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2020	Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry techniczno-użytkowe

Aparat ultrasonograficzny

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Minimalne wartości wymagane	Parametry oferowane
1	2	3	4
Parametry ogólne:
1.	Model/typ aparatu	Podać
2.	Nazwa producenta/kraj pochodzenia	Podać
3.	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020	TAK
4.	Wykonawca posiadający autoryzację na sprzedaż na terenie Polski	TAK/ załączyć stosowne dokumenty
5	Aparat posiada Certyfikat CE, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	TAK/ załączyć stosowne dokumenty
KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA
1	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowany z klawiatury	Tak, podać
2	Monitor wysokiej jakości rozdzielczości min. 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min. 22”	Podać	≥ 22” – 0 pkt. / ˂ 22” – 5 pkt.
3	Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu	TAK
4	Możliwość zmiany wysokości i obrotu operatora wraz z monitorem	TAK
5	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych	TAK
6	Ilość kanałów przetwarzania min. 20000	TAK
7	Minimum 3 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych	TAK
8	Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu wszystkich oferowanych głowic	TAK
9	Liczba obrazów w trybie B w pamięci dymanicznej CINE: minimum 3500	Tak, podać
10	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE.180s	Tak, podać
III. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
1	Tryb B-mode	TAK
2	Głębokość penetracji aparatu min. 2,0-36,0 cm	Tak, podać
3	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 5 stopni ustawienia (np. Sono CT)	Tak, podać
4	Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości	Tak
5	Podział ekranu na minimum 4 obrazy	Tak, podać
6	Zakres dynamiki systemu min 260dB	Tak, podać
7	Zoom obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększania min 8x	Min. 8 x / Podać	Min 8. poziomowe – 0 pkt. / ˂ 8 – 5 pkt.
8	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach	Tak
9	Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu z użyciem wyższych częstotliwości, a dalsze – z użyciem niższych częstotliwości	Tak
10	Doppler kolorowy (CD)	Tak
11	Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym Dopplerze min. 4,2 m/s	Tak, podać
12	Power Doppler (PD)	Tak
13	Doppler pulsacyjny (PWD)	Tak
14	Funkcja HPRF	Tak
15	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5m/s	Tak, podać
16	Regulacja wielkości bramki PW – dopplera min. 1-15 mm.	Tak, podać
17	Korekcja kąta w zakresie minimum ±85o	Tak, podać
18	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku	TAK
19	Kolorowy Doppler tkankowy z oferowanych głowic	TAK
20	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD)	TAK
IV. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBICZENIOWE
1	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości	TAK
2	Pomiary ginekologiczne: / - macica (długość, szerokość, wysokość) / - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) / - endometrium / - długość szyjki macicy / - pomiary pęcherzyków / - tętnice jajników: PS, ED, RI	TAK
3	Automatyczny obraz spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR)	TAK
4	Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej – min. 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu, NT	Tak
5	Raport z badania ginekologicznego	Tak
6	Raport z badania położniczego	Tak
7	Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej	Tak
8	Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika	Tak
9	Automatyczna biometria BDP, HC, AC, FL, HL	Podać	Brak – 0 pkt / Posiada – 10 pkt
V. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
1	Głowica CONVEX 2D do badań położniczych:	Tak, podać
2	Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min. 2,0-5,0 MHz	Tak, podać
3	Ilość elementów: min. 192 kryształy	Tak, podać
4	Kąt obrazowania w trybie B min 110o	Tak, podać
5	Głębokość obrazowania min. 30cm	Tak, podać
6	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	Tak, podać
7	Obrazowanie harmoniczne na min. 3 parach częstotliwości	Tak, podać
8	Głowica Endocavitarna 2D: do badań położniczych i ginekologicznych:	Tak, podać
9	Zakres częstotliwości min. 3,0-9,0 MHz +/-1MHz	Tak, podać
10	Obrazowanie harmoniczne na min. 3 parach częstotliwości	Tak, podać
11	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	Tak, podać
12	Kąt obrazowania w trybie B min 180o	Tak, podać
13	Głębokość obrazowania min. 15cm	Tak, podać
14	Ilość elementów: min. 192 kryształy	Tak, podać
15	Wielorazowa nasadka do biopsji do głowicy endokavitarnej szt. 2	Tak, podać
VI. ARCHIWIZACJA
1	Videoprinter monochromatyczny formatu A6	Tak
2	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności min. 500GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW	Tak
3	Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności min. 500GB przez gniazdo USB	Tak
4	Zapis obrazków na płytach DVD w formatach: / - JPG, avi DICOM	Tak
5	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg	Tak
6	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI	Tak
7	Interface DICOM	Tak
VII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
1	Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej endovaginalnej z min. 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 5-9 MHz i obszarze skanowania min. 175o x 120o	Tak, podać
2	Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej brzusznej z min 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 2-8MHz	Tak, podać
3	Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D	Tak, podać
4	Oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT	Tak, podać

VIII Gwarancja i serwis:
1.	Gwarancja producenta sprzętu min 36 miesięcy (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia)	TAK, Podać
2.	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne.	TAK/NIE
3.	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat	TAK
4.	Instrukcja w języku polskim / dostawa z aparatem /	TAK
5.	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego	TAK

…………………………………………..
Data: …………………………..	Podpis osób upoważnionej