## przyrządy_do_przetoczeń
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr 2
Pakiet nr 1 - przyrządy do przetoczeń
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PP o długości 60 mm (w częściprzeźroczystej), całość bez zawrtości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścieta dwupłaszczyznowo wykonana z ABC wzmocnionegoo włóknem szklanem, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczania igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt | 50000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, trwale umieszczona nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 2000
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi - op. folia/papier | szt | 3
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 700
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłoczuły (ciemny bursztyn, czarny) dł. 150 cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 700
6 | Strzykawka 2 ml (dwuczęściowa) z rozszerzeniem 3 ml- jałowa,posiadajaca trwale oznaczoną widoczną skalę pomiarową, o dokładności adekwatnej do swojej pojemności, op a' 100 szt.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 250
7 | Strzykawka 5 ml z rozszerzeniem 6ml op. a' 100 szt. opis j.w.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 400
8 | Strzykawka 10 ml op. a' 100 szt.opis j.w z rozszerzeniem do 12ml .Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 260
9 | Strzykawka 20 ml op. a, 100 szt. opis j.w. rozszerzeniem do 24 ml.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.100 | 250
10 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 ml luer-lock i podwójną skalą | szt | 1440
11 | Strzykawka 1ml - tuberkulinówka z dołączoną igłą 0.45-0,5 x 13-16 mm | szt | 800
12 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 ml cewnikowa | szt | 700
13 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 luer-lock, bursztynowa | szt | 1700
14 |  | szt
15 | Strzykawka z uszczelnieniem Janetta 140-160ml |  | 140
16 | Strzykawka z uszczelnieniem Janetta 100ml | szt | 20
17 | Strzykawka 5 ml trzycięściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu. Czytelna i trwała skala pomiarowa. Podwójne uszczelnienie pod skalą na cylindrze, Sterylizacja EO. Informacja o braku lateksu umieszczona na opakowaniu jednostkowym. Mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiający otwieranie opakowania. | szt. | 200
18 | Strzykawka 10 ml opis jak w poz.17 | szt. | 200
19 | Strzykawka 20 ml opis jak w poz.17 | szt. | 200
20 | Igła jednorazowa 0,45 x 16 mm - pakowane po 100 szt. | op.100 | 20
21 | Igła jednorazowa 0,50 x 25 mm- pakowane po 100 szt. | op.100 | 100
22 | Igła jednorazowa 0,60 x 30 mm - pakowane po 100 szt. | op100 | 100
23 | Igła jednorazowa 0,70 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op.100 | 100
24 | Igła jednorazowa 0,80 x 40 mm- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 200
25 | Igła jednorazowa 0,90 x 40mm- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 50
26 | Igła jednorazowa 1,10 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op.-100 | 45
27 | Igła jednorazowa 1,20 x 40- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 200
28 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x30mm (18G) | op.100 | 500
29 | Opaska identyfikacyjna przeźroczyta z końcówkami niebieskimi i różowymi, dł. max 16 cm - elementy zapinek stałe , opakowanie jednostkowe 50 szt. (Karasiński lub tożsame) | op | 33
30 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych x 100 szt | op | 45
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## igły_do_nakłuć
Pakiet nr 2 - igły do znieczuleń , nakłuć lędźwiowych
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 26G (0,45x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
2 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 25G (0,50x88mm) W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
3 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z dodatowym, zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym manipulację 22G (0,70x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
4 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 20G (0,90x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
5 | prowadnica do igieł z pozycji 1 - 4 | szt. | 12
6 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G i 25 G x88mm ostrze typu atraucan , z prowadnicą | szt. | 25
7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25Gx88mm ostrze typu Quince , | szt. | 700
8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 26Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 200
9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 10
10 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 29Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 10
11 | Prowadnica do igieł z pozycji 7 - 10 | szt. | 600
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25Gx88mm ostrze typu Pencil Point z prowadnicą | szt. | 25
13 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G x 88-90mm ostrze typu Pencil Point, z prowadnicą, | szt. | 100
14 | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy 22 Gx88mm | szt. | 10
15 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G - 120mm ostrze typu Quince z prowadnicą | szt. | 10
16 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G - 120mm ostrze typu Quince z prowadnicą | szt. | 10
17 | Igła do stymulatora 23 G 0.6x70mm | szt. | 10
18 | Igła do stymulatora 23 G 0.6x40mm | szt. | 10
19 | Ostrza do Dermatonu WAGNER STERYLNE | szt. | 10
20 | Płyta nośna do Dermatomu Wagner - sterylna, rozm.1/3, rozm.1/6 . ( 1 opakowanie = 10szt) | op | 1
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## szyny_chirurgiczne
Pakiet nr 3 - szyny chirurgiczne
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Szyna chirurgiczna, aluminiowa 450-460mmx20mm | szt. | 60
2 | Szyna chirurgiczna, aluminiowa 230x18-20 | szt. | 150
3 | Szyna Kramera 600x50 | szt. | 60
4 | Szyna Kramera 1000x70 | szt. | 60
5 | Szyna Kramera1000x100 | szt. | 60
6 | Szyna Kramera 1500x100 | szt. | 60
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt jednorazowy 1
Pakiet nr 4 - sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Worek do lewatywy, wykonany z PVC o pojemności 1500 ml, z otworem do zawieszenia. Skalowany cyfrowo co 250 ml, dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, niesterylny. Pakowanie: karton/100 sztuk | szt. | 200
3 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - sterylny, w skład zestawu wchodzą: worek o pojemności 2000ml z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranik trójdrożny, strzykawka 60 ml ze skalą dwustronną, igły atraumatyczne G14, G16, G19 o dł. 80mm, | szt. | 160
4 | Bezpieczny zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego złożony z pojemnika o poj. min. 25-30ml, z zakrętki z na stałe połączonym cewnikiem do odsysania CH14 dł. 40-50cm i drenem ssącym, w komplecie dodatkowa nakrętka i etykieta - sterylny | szt. | 25
5 | Kateter do embolektomii 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F - dł. min. 80cm, wykonany z termoplastycznego PCV, balon z lateksu lub silkolateksu, skalowany co 10cm, stalowy mandryn | szt. | 15
7 | Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomatyczna; rozm.: 18G x 20 cm do biopsji stercza (prostaty)/ pozbyc się? | szt. | 15
8 | zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (np.typu Quicktrach) | szt. | 2
9 | zestaw do konikopunkcji dla dzieci (np.typu Quicktrach) | szt. | 2
10 | rurka krtaniowa LTD rozm. 2 - 5 | szt. | 6
11 | Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary CH18-CH26 | szt. | 220
12 | przewód do cytoskopii i rektoskopii pojedyńczy | szt. | 20
13 | przewód do cytoskopii i rektoskopii podwójny | szt. | 80
14 | sonda sengstatena CH 18 | szt. | 1
15 | sterylny pokrowiec na kamerę / przewody 16 cmx200 | szt. | 550
16 | maski silikonowa do resuscytatora roz. od 0 - 6 (nadające się do sterylizacji) | szt. | 10
17 | maski jednorazowa do resuscytatora roz. 0 – 5.Sterylna , zapakowana indywidualnie , bez lateksu. | szt. | 5
18 | majtki jednorazowe z włókniny - białe gramatura 45gr. | szt. | 1700
19 | Cewnik Foleya dwudrożny z gumową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu pokrytego silikonem. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch), średnica (mm), pojemność balonu (ml/cc) oraz nazwa producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. CH 12 dł 40 cm | szt. | 20
20 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 14 | szt. | 80
21 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 16 | szt. | 240
22 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 18 | szt. | 1300
23 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 20 | szt. | 220
24 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 22 | szt. | 20
25 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 24 | szt. | 20
26 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 26 | szt. | 70
27 | Cewnik Foley,pediatryczny, silikonowany, balon 3-5ml; dł.27-28cm; znakowany kolorem, CH 8 opakowanie podwójne folia i folia papier | szt. | 10
28 | Cewnik Foley,pediatryczny, silikonowany, balon 3ml; dł.27-28cm; znakowany kolorem, CH 10 opakowanie podwójne folia i folia papier | szt. | 10
29 | Zatyczka do cewników i drenów uniwersalny o budowie schodkowej, sterylna, pakowana pojedynczo, z ergonomicznym uchwytem | szt. | 150
30 | Wieszak jednoczęścowy do worków na mocz o pojemności 1,5l i 2,0l pasujący do kwadratowych i okrągłych ram łóżek wykonany z mocnego tworzywa sztuczngo | szt. | 400
31 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 3000
32 | Worek do dobowej zbiórki moczu (2000 ml) w systemie zamknietym z komorą kroplową typu Pasteur'a, posiadający zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się zawartości oraz 2 filtry hydrofobowe, zawór spustowy typu T, zabezpieczony w bezigłowy port do pobierania próbek, posiadający dwie skale 100 ml do 2000 ml wyskalowany do 100 ml oraz 100 ml do 25 ml, wyskalowana do 25 ml. Mlżliwość stosowania u pacjentów do 14 dni. Opakowanie folia -papier, starylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10
33 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH18 | szt. | 20
34 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH20 | szt. | 20
35 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH22 | szt. | 20
36 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH 24 | szt. | 10
37 | Worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła, wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt. | op. | 30
38 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta.Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, dostępny w wersji bez ftalanów. | szt | 5000
39 | Przyrządy do przetaczania krwi z hydrofobowym filtrem powietrza i dużą komorą kroplową ( o pojemności co najmniej 8 ml) ; komora kroplowa wolna od PVC, przyrządy w całości wolne od ftalanów (DEHP); zaciskacz rolkowy; filtr krwi o wielkości oczek 200 µm; ostrość i kąt ścięcia końcówki, sterylny. | szt | 500
40 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 200
41 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłoczuły bursztynowy dł. 150 cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 200
42 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 2 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1 ml. Przedłużona skala do 2,2 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | op. | 100
43 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 5ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2 ml. Przedłużona skala do 5,5 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | op. | 100
44 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 10 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5 ml. Przedłużona skala do 11 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 100 sztuk. | op. | 100
45 | Strzykawka 2-cześciowa o pojemności 20 ml. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1 ml. Przedłużona skala do 22 ml uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pakowana po 50 sztuk. | op. | 100
46 | Strzykawka tuberkulinowa o pojemności1ml do tuberkuliny z uszczelnieniem, pomarańczowy, kontrastujący tłok, skala co 0,05 ml z dopakowaną igłą 0,45 x 13mm nazwa strzykawki oraz logo producenta na korpusie op. zbiorcze 100 szt. | op. | 5
47 | Strzykawka Janetta 100ml | op. | 2
48 | Igła jednorazowa 0,45 x 16 mm - pakowane po 100 szt. | op. | 10
49 | Igła jednorazowa 0,50 x 25 mm- pakowane po 100 szt. | op. | 25
50 | Igła jednorazowa 0,60 x 30 mm - pakowane po 100 szt. | op. | 25
51 | Igła jednorazowa 0,70 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op. | 50
52 | Igła jednorazowa 0,80 x 40 mm- pakowane po 100 szt. | op. | 50
53 | Igła jednorazowa 0,90 x 40mm- pakowane po 100 szt. | op. | 50
54 | Igła jednorazowa 1,10 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op. | 25
55 | Igła jednorazowa 1,20 x 40- pakowane po 100 szt. | op. | 50
56 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x30mm (18G) | op. | 100
21 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | szt | 5
22 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | szt | 5
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Sprzet jednorazowy 2
Pakiet nr 5 - sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania II
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
| Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 12,CH14, CH16 ,CH18,CH20,CH22- dł. min.80 cm | szt | 220
2 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z niebieską linią RTG na całej długości, perforacja na odcinku 14cm. Pojedynczy znacznik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Rozmiar nadrukowany na drenie. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia, Długość 700mm, rozmiar CH 08,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 | szt | 150
3 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200ml wykonana z mocnego i lekkiego tworzywa, uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren łączący o długości 125cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki. Butelka o poj. 200ml, z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- niebieskoprzezroczysta, lekka, nietłukąca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego- do próżni i do drenu łączącego. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 20
4 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 20
5 | Butelka do długotrwałego odsysania 200 ml,sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia- papier, z możliwością podania strylnie. | szt | 550
6 | Dren KHERA do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 40
7 | Dren KHERA z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Rozmiary: CH 08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wew perforowana folia, zewn papier-folia | szt. | 5
8 | Test urazowy do wykrywania Helicobakter pylori | szt | 800
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otwóu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 6 ,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 | szt | 1000
10 | Cewnik do karmienia niemowląt, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik Luer z zatyczką kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Trzystopniowy czytnik głębokości (co 1 cm) w odległości 15cm od końca dystalnego. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiar CH 6 długości 40cm. | szt | 30
11 | Cewnik do karmienia niemowląt, specyfikacja j.w. CH 8 dł min 40 cm | szt | 60
12 | Cewnik do karmienia niemowląt, specyfikacja j.w. CH 10 dł min 40 cm | szt | 30
13 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otwóu końcowego. Pięciostopniowy (schodkowy) łącznik z kontrolą odsysania kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH06,CH10,CH12,CH14,CH16CH18 długość 60cm. | szt. | 1600
14 | Cewnik Tiemann. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna zagięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiar CH 10,CH12,CH14,CH16,CH18,CH20,CH22,CH24,CH26 o długości 40cm. | szt. | 100
15 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm - trójdrożny | szt. | 800
16 | test ciążowy płytkowy | szt. | 1
17 | Zestaw do szynowania moczowodów 5F/26 | szt. | 10
18 | Zestaw do cytostomii - 12F; przeźroczysty cewnik 100% silikonu typu Foley o dł. Max 42 cm; balon 5 ml; igła-trokar nierozrywalna; ostrze otwarte; nacięcie tkanek nie odcinające tkanki po wkłuciu, sterylny | szt. | 5
19 | Zestaw do nefrostomii 14F | szt. | 5
20 | Cewnik Nelaton. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 08 - CH 24 o długości 40cm | szt. | 20
21 | Koc termoizolacyjny, termowstrząsowy | szt. | 50
22 | Szpatułka jednorazowa, drewniana (op. 100szt) (oddzielnie pakowane, sterylne) | op. | 50
23 | Zaciskach do pępowinybiały duży - sterylny | szt. | 800
24 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, kolor biały, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkłądaną karteczką op.100 szt. | op. | 30
25 | opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, oznaczenie kolorystyczne zgodne z przeznaczeniem- różowe i niebieskie, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, z wkładaną karteczką op.100 szt. | op. | 20
26 | wziernik ginkologiczny jednorazowy - sterylny S,M,L | szt. | 600
27 | przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy - jednorazowy | szt. | 10
28 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania składającego się z końcówki Yankauer standardowej oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek, końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia | szt. | 50
29 | Kanka doodbytnicza CH16X200 | szt. | 10
30 | Dren z trokarem, tępy rozmiar 24F | szt. | 5
31 | Dren z trokarem, tępy rozmiar 28F | szt. | 5
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## elektroda_bierna
Pakiet nr 6 - elektroda bierna
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa o powierzchni 150 cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego zawierające informacje: numer referencyjny, seria i data ważności; kompatybilna z diatermią Force EZ marki Valleylab oraz oryginalnym oprzyrządowaniem. | szt | 600
2 | przewód kompatybilny do elektrody Valleylab | SZT | 3
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## maski_tlenowe
Pakiet nr 7 - maski tlenowe, z nebulizatorem, z reserwuarem, silikonowe
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Maski tlenowe dla dorosłych z drenem długości 2,0 m,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt | 100
2 | Maski tlenowe dla dzieci z drenem długości 2,0 m,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie,data ważności na opakowaniu jednostkowym |  | 50
3 | Maski areozolowe z nebulizatorami dla dorosłych i drenem o długości 200cm,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie data wazności na opakowaniu jednostkowym | szt | 400
4 | Maski areozolowe z nebulizatorami dla dzieci i drenem o długości 200cm,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie data wazności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 400
5 | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o długości 2,0m dla dorosłych,wolne od ftalanów , czyste mikrobilogicznie , data waznośći na opakowaniu jednostkowym | szt | 90
6 | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o długości 2,0m dla dzieci,wolne od ftalanów , czyste mikrobilogicznie , data waznośći na opakowaniu jednostkowym | szt | 10
8 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, o małej masie własnej – 21g, przestrzeń martwa:33 - 35 ml; sterylny; pakowany pojedynczo; z portem kapno; skuteczność filtrowania dla wirusów > 99,999% i bakterii> 99,999%,wolny od ftalanów , data ważności na opakowaniu jednostkowym,(załączenie certyfikatu walidacji procesu sterylizacji producenta) | szt. | 700
9 | Maski krtaniowe, których budowa jest zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie około 70 stopni pozwalające na łatwe zakładanie.Wzmocniony koniuszek mankietu , nie podwijajacy się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku.Rurka i mankiet uformowane jako jedna całośćdla większego bezpieczeństwa.Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu.Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję.Bezpieczeństwo w środowisku MRI.Materiał nie zawiera ftalanów.Rozmiary 1-6. | szt | 10
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typu wąsy tlenowe, dla dorosłych, miękkie, z drenem 200cm., czyste mikrobiologicznie,wolne od ftalanów, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 900
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typu wąsy tlenowe, dla dzieci, miękkie, z drenem 200cm., czyste mikrobiologicznie,wolne od ftalanów, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt | 20
12 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gadkie wenętrzne zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm. Dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm. Kolanko z portem kapno zabezpieczenoym kręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mmF typu Flex, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj.2 litry(informacja o braku lateksu na kołnierzu worka oddechowego), wolne od ftalanów, sterylny(załązcenie certyfikatu walidacjiprocesu sterylizacji producenta), data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 100
| RAZEM | [8 empty] | 0
,
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_jednorazowy 3
Pakiet Nr 8 - sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania III
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Pojnik dla chorych | szt | 45
2 | Kaczka sanitarna męska | szt | 7
3 | Kieliszek do leków, plastikowy, jednorazowy (op.75szt) | op. | 2000
4 | Kuweta do plwocin (od 50 do 60ml), niesterylna na BK stożkowa | szt | 100
5 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po końcowym zamknięciu brak możliwości otworzenia : 1l | szt | 1200
6 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po końcowym zamknięciu brak możliwości otworzenia : 2l | szt | 600
7 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte ogły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 4 - 5 l | szt | 2000
8 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte ogły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 10 l | szt | 1500
9 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 20 l | szt | 1300
10 | Basen sanitarny z tworzywa | szt | 9
11 | Fartuch foliowy z PCV; duży opakowanie 100 szt. | op | 20
12 | Nerka medyczna wykonana z tworzywa sztucznego rozmiar 28cm |  | 10
13 | Nerka medyczna wykonana z tworzywa sztucznego rozmiar 20cm | szt. | 10
14 | Opaska uciskowa - "Staza" - z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłuć dożylnych czy pobieraniu krwi. | szt | 50
15 | Osłonki do USG dopochwowgo - suche pojedyńczo pakowane | szt. | 1700
16 | kołnierze ortopedyczne dla dorosłych - wielorazowego użytku stabilizujący kręgosłu szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, zapinany na rzepy, posiadający otwory umożliwiajace dostęp do tchawicy i pozwalający na kontrolę tętna na tętnicach szyjnych, łatwo zmywalny, nietoksyczny i hipoalergiczny, przepuszczalny dla promieni RTG | szt | 15
17 | kołnierze ortopedyczne dla dzieci wielorazowego użytku stabilizujący kręgosłu szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, zapinany na rzepy, posiadający otwory umożliwiajace dostęp do tchawicy i pozwalający na kontrolę tętna na tętnicach szyjnych, łatwo zmywalny, nietoksyczny i hipoalergiczny, przepuszczalny dla promieni RTG | szt. | 10
18 | golarki medyczne - jednorazowego użytku, sterylne, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, pakowane osobno, wycięcie w uchwycie umozliwia dokładnie widok golonego obszaru (op. 50szt.) | op | 50
19 | okulary do fototerapii dla noworodków rozmiar S,M i L wykonany z tkaniny nie posiadającej lateksu, miękki, wygodny dopasowujący się do każdego rodzaju główki | szt. | 100
20 | miska nerkowata jednorazowa | szt | 150
21 | staza jednorazowa (gumowa bezlateksowa) na rolce 25 szt | op | 130
22 | szczotki chirurgiczne super Brusz 300 (op.10 szt) | op. | 1
23 | przyrząd do mocowania rurek intubacyjnych dla dzieci | szt. | 15
24 | przyrząd do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych | szt. | 15
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_jednorazowy_4
Pakiet Nr 9 - sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania IV
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 14G i 16G z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki, prowadnica niklowo tytanowa odporna na załamania, długość cewnika 15-16 i 20 cm | szt. | 3
2 | Dwuświatłowy zestaw cewników do żyły głównej zakładanej metodą Seldingera, z możłiwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG 16G : cewnik poliuretanowy z miękkim końcem , dł.20cm i 30cm, matalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką dł.70cm. | szt. | 20
3 | Trójświatłowy zestaw cewników do żyły głównej zakładanej metodą Seldingera, z możłiwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG 16G/18G : cewnik poliuretanowy z miękkim końcem , dł.20cm i 30cm, matalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką dł.70cm. | szt. | 20
4 | Mini Spike Plus - przyrząd do aspiracji. Stała osłona boczna portu przy otwartej zatyczce. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki. Filtr p/bakteryjny 0,45um. | szt. | 1500
5 | Precyzyjny regulator przepływu płynów od 2-5 do 250-350 ml/h, bez ryzyka przypadkowej zmiany szybkości przepływu | szt. | 10
6 | Regulator przepływu bez zestawu do kroplówki, stosowany do infuzji grawitacyjnych przy karmieniu sondą - szeroki zakres regulacji predkości przepływu od 2ml/h do 350ml/h | szt | 5
7 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 1
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## zestawy_ambulatoryjne
Pakiet nr 10 - zestawy ambulatoryjne
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego: Skład zestawu:6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm; 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny; 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana); 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane); 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany).Opakowanie:Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 36
2 | Zestaw do zakładania szwów. Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampon z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x możyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2mmx40mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8mmx40mm, 21 G x 1 1/2, zielona (zapakowana); 1 x serweta włókniniowa 50cmx50 z przylepnym otworem 5cmx10cm; 1 x serweta włókniniwa nieprzylepna 60cmx60cm; Opakowanie- tacka typu bliter z 3 wgłębieiami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki | szt | 420
3 | Zestaw do zdejmowania szwów. Skład zestawu; 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki; 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm, 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm, 1 x ostrze- skalpel 6,5(zapakowane). Opakowanie : Taca typu plister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 576
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## blok_operacyjny
Pakiet nr 11 - sprzęt jednorazowy - blok operacyjny
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 cm i 15 cm | szt. | 20
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw troakarów laparoskopowych składający się z : 2 kaniuli o rozmiarze 5mm z portem insuflacyjnym, 2 kaniuli o rozmiarze 10mm z pportem insuflacyjnym, 1 mandarynu bezpiecznego do kaniuli o rozmiarze 10mm, 1 mandarynu do kaniuli o rozmiarze 5mm, igły Veresa, reduktora, woreczka ekstrakcyjnego oraz dwóch zasobników klipsów rozmiar średnio-duzy, 6 klipsów w zasobniku | szt. | 80
3 | Zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 7mm, długości 3m oraz kanki zakrzywionej w rozmiarze CH22, jednorazowego użytku, sterylny, bez kontroli ssania, dren wzdłużnie żebrowany | szt. | 550
4 | Sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 3m, z konektorami typu żeńskiego z zatyczką na koncówkę zintegrowaną z drenem | szt. | 5
5 | Kanka do odsysania pola operacyjnego yankauer sztywna z kulką, zagięta, bez kontroli ssania, sterylna | szt. | 5
6 | Kanka do odsysania pola operacyjnego sterylna (typu yankauer) z kontrolą ssania, przezroczysta zagięta, otwór końcowy, 4 otwory boczne, średnica wewnetrzna ok. 4-5mm - 10CH | szt. | 2
7 | Kanka do odsysania pola operacyjnego, zagieta, bez kontroli ssania, sztywna, rozmiar 22CH | szt. | 2
8 | Kanister o pojemności 2000 ml, średnica 12,5-13,5 cm, wysokość 24,5-25,5 cmm wykonany z przzroczystegom niedłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej objętości oferowanego wkładu, skala w trzech miejscach czytelna z każdej perspektywy. odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, wyposażene w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózkówjezdnych o szerokości 30 mm. Kanister posiadający łącznik kątowy, schodkowy ( obrotowy, szary) z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłącze do źródła próżni. Kanister wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121st.C. Każdy kanister musi posiadać informację o metodzie sterylizacji dołączonej do kanistra | szt. | 10
9 | Wkład workowy o pojemności 2000ml wykonany z poliefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tyklo jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy (port do pacjenta), posiadający port o średnicy 25-26mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia w tandem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. | szt. | 324
10 | Wkład workowy o pojemności 2000ml wykonany z poliefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tyklo jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy (port do pacjenta), we wkładzie umieszczone fabrycznie 3 saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Posiadający port o średnicy 25-26mm. Możliwość łączenia w tandem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. | szt. | 220
11 | Uchwyt do szyny Modura - plastikowy, automatyczny, kompatybilny z w/w kanistrami | szt. | 5
12 | Przełącznik próżni umożliwiający przełączanieźródła próźni pomiędzy dwoma pojemnikami, do instalowania na wózku pomiędzy dwoma pojemnikami. | szt. | 2
13 | lejce naczyniowe 2,4 x 1,2 x 75 ( różne kolory) | szt. | 280
14 | lejce naczyniowe 1,5 x 1,0 x 40 ( różne kolory) | szt. | 30
15 | Kanka POOL z drenem 2m x 6mmm | szt. | 20
16 | dren balonowy 30m x 6mm | szt. | 1
17 | Szwy tytanowe LT 300 kompatybilne z klipsownicą firmy Jonson 20 magaqzynków po 6 szt. | op | 6
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## kaniule_dla_dorosłych
Pakiet nr 12 - Kaniule dla dorosłych
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................................
| Nazwa | j.m. | ilości | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa 20Gx33mm. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Koreczek z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli schowanym poniżej koreczka. Membrana z filtrem hydrofobowym odpowietrzająca kaniulę. Port dodatkowy umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami. Koreczek domykany ręcznie. Tylny szlif igły. Opakowanie z informacją o materiale z jakiego wykonano kaniulę, przepływach, rozmiarach. Kolorystyczne oznakowanie średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. | szt. | 9300
2 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 20G x 25 mm | szt. | 400
3 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 18G x 45 mm | szt. | 800
4 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 18G x 33 mm | szt. | 200
5 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 22G x 25 mm | szt. | 5000
6 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 24G x 19 mm | szt. | 50
7 | Kaniula dożylna 20Gx33mm. Kaniule dożylne poliuretanowe. Zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem w pełni automatyczne bez dodatkowych elementów na zewnatrz kaniuli. Taka sama konstrukcja i kształt jak zwykłej kaniuli. Minimu 4 paski kontrastujące w RTG. Koreczek z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli schowanym poniżej koreczka. Membrana z filtrem hydrofobowym odpowietrzająca kaniulę. Port dodatkowy umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami. Koreczek domykany ręcznie. Tylny szlif igły. Opakowanie z informacją o materiale z jakiego wykonano kaniulę, przepływach, rozmiarach. Kolorystyczne oznakowanie średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. | szt. | 50
8 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 20G x 25 mm | szt. | 50
9 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 18G x 45 mm | szt. | 50
10 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 22G x 25 mm | szt. | 50
11 | kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 24G x 19 mm | szt. | 50
12 | Kaniula dożylna 22G x 25 mm poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypły krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły. | szt. | 50
13 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 20 G x 32 mm | szt. | 50
14 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 18 G x 45 mm | szt. | 50
15 | Kranik trójdrożny odporny na ciśnienie do 4,5 bar z przezroczystą obudową. Kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni | szt. | 300
16 | Korki do kaniul, jałowe pakowane pojedyńczo z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do .światła kaniuli schowanym poniżej koreczka | szt. | 15000
17 | Łącznik miedzystrzykawkowy pakowany pojedynczo, sterylnie z dwoma portami do przyłączenia strzykawek. Dodatkowy uchwyt pozwalajacy na przyłączenie i odłączenie strzykawek bez dotykania miejsc połączeń ze strzykawkami. Fabrycznie założone osłony zwiększające bezpieczeństwo użycia. | szt. | 10
18 | Kaniula dożylna i dotętnicza bez górnego portu. Wewnątrz z zastawką zapobiegającą przed wyciekiem krwi podczas kaniulacji lub po odłączeniu linii infuzyjnej. Wtrzymałość na cisnienie do 21 bar 24G x 10 mm | szt. | 50
19 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 22 G x 25 mm | szt. | 50
20 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 20 G x 32 mm | szt. | 50
21 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 18 G x 45 mm | szt. | 50
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## elektroda - blok operacyjny
Pakiet numer 13 - elektrody I – blok operacyjny
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………….
Adres wykonawcy…………………………………………………………………
lp | nazwa | j.m | ilość | cena netto | vat | wartośc netto | wartość brutto
1 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt
2 | Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami (cięcie/koagulacja) do elektrod 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt
3 | Kabel bipolarny do resektoskopu, dł. 4,5 m wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt
4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 5m, wtyk płaski | szt
5 | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm | szt
6 | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.100mm, uchwyt 4mm | szt
7 | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem okalającym, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci, rozmiar 176x122mm, powierzchnia czynna 110cm2, op. 50szt (10x5szt.) z etykietami do wklejenia, kompatybilna z sustemem bezpieczeństwa w posiadanym aparacie elektrochirurgicznym, | op
8 | Czyściki jednorazowe, przyklejane, sterylne do elektrod, opakowanie 100szt. | op
9 | Wielorazowe klemy bipolarne do zamykania dużych naczyń, gładkie, zagięte, 23cm, z nierozłącznym kablem z systemem rozpoznawania narzędzi | szt
10 | Uchwyt do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, wielorazowy, z nierozłącznym kablem, wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi (6-pin) | szt
11 | Rurka zewnętrzna, wielorazowa, dł. min. 32cm., do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt
12 | Wkład disector typu Mary-Land,wąski, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, dł. min. 33cm, | szt
13 | Haczyk laparoskopowy monopolarny, wielorazowy, długość min. 33m, | szt
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## worki_stomijne
Pakiet nr 14 - worki stomijne
Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................
Adres oferenta: .............................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Worki stomijne otwarte z zamknięciem na rzepy - przeźroczyste rozmiar 10-76 ( 30szt. w opakowaniu) | szt | 30
| Worek stomijny 1-częściowy otw z ujściem przeźroczysty max 10-55(30 szt w opakowaniu) | szt | 150
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## smoczki_i_butelki
PAKIET NR 15 - butelki i smoczki dla dzieci
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowy lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki - do mleka modyfikowanego, średni otwór przepływowy, rozmiar 0-6 miesięcy gotowy do użytku, pakowany osobno | szt | 6000
2 | Jednorazowy lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki - do papek duży otwór przepływowy, rozmiar od 6 miesięcy gotowy do użytku, pakowany osobno | szt | 10
3 | Jednorazowy lateksowy smoczekz odpowietrzaczem do butelki -do papek otwór przepływowy w formie krzyżaka rozmiar od 6 miesięcy gotowy do użytku , pakowany osobno | szt | 10
4 | Smoczek na rozszczep wargi - dla dzieci z zamkniętym rozszczepem podniebienia i otwartym rozszczepem wargi | szt | 2
5 | Smoczek na rozszczep podniebienia -dla dzieci z otwartym rozszczepem podniebienia | szt | 2
6 | Jednorazowa butelka z PP(polipropylen) z gwintem 140ml , z nakrętką, gotowa do użytku , pakowana osobno | szt | 20
7 | Jednorazowa butelka z PP (polopropylen) z gwintem 80ml, z nakrętką, gotowa do użytku, pakowana osobno | szt. | 4860
8 | Jednorazowa butelka z PP(polipropylen)z gwintem 230ml , z nakrętką, gotowa do użytku, pakowana osobno | szt | 20
Razem
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## żywienie_pozajelitowe
Pakiet nr 16 - zestawy, zgłębniki oraz diety do żywienia pozajelitowego
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Opis produktu | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT% | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Nazwa handlowa / producent/nr kat.
1. | Aparat do podaży żywienia pozajelitowego. Z regulatorem prędkości przepływu bez zgniatania drenu. Wykonany z PCV bez zawartości ftalanów z informacją na opakowaniu jednostkowym. Długość drenu 180 cm. Komora kroplowa dwuczęściowa (górna twarda, dolna miękka). Zacisk slizgowy na drenie. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym o skuteczności minimum 99,99999% potwierdzone oświadczeniem producenta. Zmiana ustawień regulatora jedną ręką. Miejsce na podwieszenia końcówki drenu w trakcie przygotowania wlewu. | szt. | 10
2. | Dieta standardowa normokaloryczna 1ml = 1kcal Energia z: białka 15% tłuszczów 30% weglowodanów 55% Smak obojętny. Osmolarność 200 mOsm/l Opakowanie typu worek 500 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie. | szt. | 10
3. | Dieta standardowa normokaloryczna 1ml = 1kcal Energia z: białka 15% tłuszczów 30% weglowodanów 55% Smak obojętny. Osmolarność 200 mOsm/l Opakowanie typu worek 1000 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie. | szt. | 2
4. | Dieta noromkaloryczna, normalizująca glikemie, 1ml = 1 kcal Energia z: białka 16% tłuszczów 32 % węglowodanów 48% błonnka 4 % Osmolarność 215 mOsm/l Smak obojętny Opakowanie typu worek 500 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie | szt. | 5
5. | Dieta wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa 1ml = 1,5 kcal Energia z: białka 20% tłuszczów 30% węglowodanów 50%. Osmolarność 345 mOsm/l Smak obojętny. Opakowanie typu worek 500 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie. | szt. | 10
6. | Dieta wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa z błonnikiem1ml = 1,5 kcal Energia z: białka 20% tłuszczów 29% węglowodanów 48% błonnika 3%. Osmolarność 440 mOsm/l Smak obojętny. Opakowanie typu worek 500 ml z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i bardzo widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie. | szt. | 10
7. | Zestaw do podaży grawitacyjnej do worków typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komore kroplową, port bezigłowy Y | szt. | 37
8. | Zgłębnik dożołądkowy do długotrwałego żywienia dojelitowego wykonany z miękkiego elastycznego poliuretanu, nie zawierającego DEHP CH15 długośc 100 cm | szt. | 50
9. | Zgłębnik dożołądkowy do długotrwałego żywienia dojelitowego wykonany z miękkiego elastycznego poliuretanu, nie zawierającego DEHP CH12 długośc 100 cm | szt. | 25
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## ostrza
Pakiet nr 17 - ostrza chirurgiczne
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | 2017 | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 10A | op.-100 | 10
2 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu- opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 10 | op.-100 | 15
3 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 20 | op.-100 | 8
5 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 18 | op.-100 | 26
6 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiowa saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 22 | op.100 | 10
7 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta ma pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 23 | op.-100 | 5
8 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiowa saszetkę, nazwa producenta na ojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 24 | op.100 | 7
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## rurki_intubacyjne
Pakiet nr 18 - rurki intubacyjne, dotchawicze, kaniule dożylne
Nazwa ofertenta ...........................................................................................................................................................................................
Adres oferenta .............................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Rurka dotchawiczna intubacyjna ustno-nosowa, jednorazowa, sterylna, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy i otworem Murphyego, bezlateksowa wykonana z termoczułego PCV, rozmiar ruki widoczny w 2 miejscach, linia widoczna w promieniach rtg, i, rozmiar ; od 2,5 do 9.0, znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki | szt. | 600
2 | Rurki dotchawicze, zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z oznaczeniem głębokości intubacji na rurce jednorazowego użytku, sterylne, rozmiar 7,0 - 9,0. Znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, min. 2 roz. rurki na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym | szt. | 20
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku,rozmiar 2,0 - 7,0 | szt. | 60
4 | Rurka ustno-gardłowa (typ Guedela), jednorazowa, nylonowa blokada zagryzienia ułatwiająca przechodzenie cewnika odsysającego , łagodnie wykończone krwawędzie, roz. 4,0 - 11,0 | szt. | 100
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu uszczelniającego; rozm: 3,5-8,0 | szt. | 3
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniajacym; rozm: 3,5-8,0 | szt. | 3
7 | Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta PCV z miękką końcówką , rozmiary 1,9mm-5,0mm różne długości | szt. | 5
8 | rurka nosowo-gardłowa laryngektomijna rozmiar 2,5 - 9 | szt. | 6
9 | prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa sterylna rozmiary 3,3mm i 5,0mm dł 600-1000 mm | szt. | 2
10 | Kaniula dożylna z PTFE 22G 0.8 x 25 mm i 31ml/min, opakowanie TYVEC bez PCV i lateksu | szt | 3500
11 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 14G 2,0x 45 270ml/min | szt | 100
12 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 20G 1,0 x 32 54ml/min | szt | 3500
13 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych . Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE akowanie bez PCV i lateksu. 18G 1,2 x 45 80ml/min | szt | 1500
14 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 17G 1,4x 45 125ml/min | szt | 150
15 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatna ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 16G 1,7x45 180ml/min | szt | 150
16 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 i 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Pakowana w sztywne opakowanie w systemie Tyvec zabezpieczenie przed utratą jałowości. | szt | 900
17 | czyściki do narzędzi elektrochirurgicznych (5cmx5cm) - znacznik RT zapewniającey bezpieczeństwo pacjenta - sterylny (op-100szt.) | op | 2
18 | Korki do kaniul jałowe pakowane pojedynczo kompatybilne z kaniulami z poz. 11-15 | szt | 6000
19 | Zamkniety system dostępu naczynowego z podzielą silikonową membramą i końcówką luer . Nie zawierający latesu i DEHP. | szt | 5000
| Mostkowo/biodrowa igła aspiracyjna - sterylna, 16G (1.651 mm x 0,5 cm -4,8 cm) | szt | 10
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
Wenflon z poz. 11 - 15 kompatybilny z BD luer-lock
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## elektroda_monopolarna
Pakiet nr 19 - elektroda czynna
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Elektroda czynna - końcówka z przełącznikiem kołyskowym, wielokrotnego użytku, wykonana ze stali nierdzerwnej, przewód silikonowy 4,6m, żywotność: 50 cykli wyjaławiania (wyjaławianie parą lub tlenkiem etylenu), złącze trójbolcowe (generatory Valleylab), dostarczana z jałowym, samoprzylepnym, radiocieniodajnym, czyścikiem do elektrod LectroBrasive, | szt | 6
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_do_laparoskopu
Pakiet nr 20 - sprzęt jednorazowy i wielorazowy do laparoskopu
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Dren płuczący FC, jednorazowy , sterylny- do pompy posiadanej przez zamawiającego , opak 10szt | op | 2
2 | Uszczelka czarna do trokarów 6mmposiadanych przez zamawiajacego, autoklawowalna, opak 5szt | op | 2
3 | Uszczelka zielona do trokarów 11mm posiadanych przez zamawiającego, autoklawowalna , opak 5szt | op | 2
4 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ, Electronic ENDOFLATOR i TERMOFLATOR, sterylny , opak 25 szt | op | 2
5 | Filtr gazu do pomp ssąco- płuczących KARL STORZ , niesterylny opak 10szt | op | 2
6 | Wklad jednorazowy do odsysania (MEDELA), 2,5l , bez środka żelującego opak 40 szt | op | 1
7 | Klipsy tytanowe,średnio-duże ,16 magazynków po 10szt kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą. | op | 2
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_do_endoskopii
Pakiet nr 21 - sprzęt jednorazowy i wielorazowy do endoskopii
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg j.m. | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Klipsownica endoskopowa jednorazowego użytku, długość narzędzia 220-230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, bez osłony zewnętrznej, cewnik pokryty teflonem, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 13 mm, kąt rozwarcia 135* | szt. | 10
2 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 50
3 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 15 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 50
4 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, monofilament, owalna, śr. pętli 6 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 10
5 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, heksagonalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 10
6 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, śr. Ostrza igły 0,7 mm, dł ostrza 5 mm, dł narzedzia 230 cm, osłonka śr.2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem . W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt. | 2
7 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,5mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt. | 30
8 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. cewnika 2,3mm. Dł. narzędzia 230. Spiralny cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację | szt. | 40
9 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. cewnika 2,3mm. Dł. narzędzia 230. Spiralny cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację | szt. | 40
10 | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką materiałową, bez lateksu, pakowany w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników, op. 100 szt. | op. | 9
11 | Szczotka czyszcząca endoskopowa jednorazowego użytku, z jednej strony zakończona oliwką, z drugiej strony trzema główkami ustawionymi jedna z drugą w linii, średnica główek 6 mm, długość cewnika szczotki 210 cm, op. 10 szt. | op. | 20
12 | Pułapka na polipy, 4-komorowa, podłączana do ssaka oraz gniazda ssącego endoskopu za pomocą dwóch drenów, możliwość ustawienia pułapki w pozycję "0" w celu przepuszczenia zasysanej zawartości z pominięciem sitek. | szt. | 30
13 | Zawór ssący, wielorazowego użytku do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax | szt. | 2
14 | Zawór woda-powietrze, wielorazowego użytku do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax | szt. | 2
15 | Szczotka czyszcząca endoskopowa jednorazowego użytku, dwustronna, główki śr. 6mm | szt. | 500
16 | Chwytak do polipów i ciał obcych, wielorazowego użytku, 4-ramienny, ramiona zakończone haczykami, dł robocza 220-230 cm, nieprzezierny cewnik o śr. 2,5-2,6 mm, widoczny w promieniach RTG | szt. | 1
17 | Zawór biobsyjny, wielorazowego użytku do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax | szt. | 10
18 | tusz do tatuaży - w opakowaniu 20 ampuło-strzykawek po 5 ml | op. | 4
RAZEM | [6 empty] | 0
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: ....................................................................... |  |  |  |  | ..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzet_specjalistyczny_II
Pakiet nr 22 - specjalistyczny sprzęt jednorazowy - staplery
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
| Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent/nr kat/uwagi
1 | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuacji worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 225 ml. Opakowanie 10 sztuk. | op | 7
2 | Jednorazowy , zakrzywiony stapler z regulaowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 - 2,0), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm.Stapler posiadający jedną dźwignię, umożliwiającą jednoręczną obsługę. Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główka w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej:4,2 mm dla staplera 21mm oraz 5 mm dla staplerów 25,28,32 | szt. | 4
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm, zamykający na 1,5 lub 2mm, wysokość zszywki 3,8 mm stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty | szt. | 4
4 | Ładunek do w/w/ staplera 3,8 mm lub 4,5 mm | szt. | 4
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81mm, zamykający na 1,4mm wysokości zszywki 3,8mm, stapler wielostrzaowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty | szt. | 4
6 | ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm | szt. | 4
7 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 46 mm i 60mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobno dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min 20 mm.Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm | szt | 4
8 | Ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm | szt. | 4
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: ....................................................................... |  |  |  |  | ..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## blok operacyjny
Pakiet 23 - elektrody II - blok operacyjny
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | i.m. | ILOŚĆ | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Elektroda Erbe Nessy Omega(85+23)cm2 bez kabla op=50 szt | szt | 10
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## rękawice chirurgiczne
Pakiet nr 24 – Rękawice chirurgiczne
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, lekko pudrowana powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 25 ug/g, poziom AQL-0,65, grubość na środkowym palcu min 0,22mm (pojedycza ścianka), długość minimum 295 mm dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary od 6,0 do 8,5 | para | 10000 | 1.3 |  |  | 13000
2 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa bezpudrowa, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, wewnątrz powłoka polimerowa, zewnętrzna warstwa chlorowana i silikonowana. Zawartość protein poniżej 30ug/g, poziom AQL-0,65, grubość na środkowym palcu 0,19 mm (+/_ 0,02mm)(pojedyncza ścianka), długość minimum 302 mm dla wszystkich romiarów. Kolor brązowy dla zredukowania refleksów świetlnych. Rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 5,5 do 9,0 | para | 400 | 3.19 |  |  | 1276
3 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa bezpudrowa, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, mankiet. Zawartość protein poniżej 30ug/g, poziom AQL-0,65, grubość na środkowym palcu 0,25 mm (+/_ 0,03) (pojedyncza ścianka), długości minimum 300 mm dla wszystkich romiarów. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką plimerową, zewnętrzna warstwa chlorowana i silikonowana. Rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 5,5 do 9,0 | para | 600 | 3.93 |  |  | 2358
4 | Rękawiczka chirurgiczna syntetyczna wykonana z neoprenu, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, kolor kremowy, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem mikrostrukturą, chloroana i silikonowana.Wewnątrz połowa lolimerowa. Poziom AQL-0,65. . Grubość na środkowym palcu max. 0,17 mm (pojedyncza ścianka), długość min. 300 mm dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary od 5,5 do 9,0 | para | 3400 | 5.04 |  |  | 17136
5 | Rękawiczka ginekologiczna jałowa bezpudrowa, mankiet rolowany. Długość minimum 500 mm, poziom AQL 0,65, grupość na palcu 0,33-0,34 mm (pojedyncza ścianka), powierzchnia dłoni teksturowana. Poziom protein poniżej 20 ug/g. Rozmiary S(6,5), M(7,5), L(8,5). | para | 25 | 5.92 |  |  | 148
| RAZEM | [5 empty] | 33918
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## rekawice diagnostyczne I
Pakiet nr 25 - Rękawice diagnostyczne 1
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent/nr kat/uwagi
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op | 5000 | 44 |  |  | 220000
220000
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## rękawice diagnostyczne II
Pakiet nr 26 - Rękawice diagnostyczne 2
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Rękawiczka diagnostyczna syntetyczna wykonana z nitrylu, polimeryzowana obustronnie mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany, kolor niebieski, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AQL-1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu, grubość minimum 0,12 mm na palcu (pojedyncza ścianka), długość min. 240mm, opakowanie 100 szt. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako środek ochrony osobistej kategorii III typ B oraz wyrób medyczny klasy I. Rękawiczka wolna od alceleratorów chemicznych. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1:2016/TypB przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016 i przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rękawice posiadające Certyfikat Jednostki Notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. 1-3. Rozmiary od XS do XL. | op | 5000
2 | Rękawiczka diagnostyczna syntetyczna wykonana z nitrylu, teksturowana na końcach palców, długość min. 300 mm, mankiet rolowany,AQL-1,0 oznaczony fabrycznie na opakowaniu kolor niebieski, grubość na palcu 0,14-0,16 mm, na dłoni 0,09-0,11 mm, na mankiecie 0,07-0,09 mm (grubości na pojedynczej ściance). Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 (min. 8 substancji chemicznych - bez cytostatyków na 6 poziomie przenikania). Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych – oznakowane fabrycznie na opakowaniu. | op | 100
3 | Rękawiczka diagnostyczna syntetyczna wykonana z nitrylu,polimeryzowana obustronnie, teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, kolor biały uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AQL 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu grubość min 0,11 mm,na palcu ( pojedynczaj ścianka). Długość min. 240 mm opakowanie 50 szt. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawiczka wolna od acleratorów chemicznych. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1:2016 przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016Przebadany na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - 05. Rozmiary XS-XL. | op | 100
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej