## testy_antygenowe
	FORMULARZ CENOWY					Załącznik nr 2

	Pakiet nr 1 - testy antygenowe

	Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	i.m.	ILOŚĆ	cena jednostkowa netto	stawka podatku VAT	cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nr katalogowy/uwagi
1	Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (opakowanie zbiorcze 25szt.)	op.	150
2	Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosa (opakowanie zbiorcze - 25 szt.)	op.	60
	RAZEM

	Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medyczncyh

	Wymagania dotyczce testów z poz. 1 i 2
	1. metoda kasetkowa imunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika.
	2. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli/z nosa (dla każdego zestawu osobne, dedykowane wymazówki) - łamiący się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce, kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki.
	3. Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej.
	4. Możliwość stsowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym (nie dopuszcza się samego POC)
	5. Dwustronne zakręcanie probówki ekstrakcyjne.
	6. Testy muszą spełniać aktualne wymagania refundacji przez NFZ
	7. Test musi posiadać status WHO EUL (widnieć na aktualnej liści WHO EUL).
	8. Parametry testów względem PCR: czułość min 91% swoistość min 99% - potwierdzone we wszystkich badaniach uwzgędnionych w metodyce.
	9. Brak reaktywności krzyżowej z koronawrusem HKU1, NL63, OC43, 229E i MERS udokumentowany w metodyce.
	10. Brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację.
	11. Do oferty należy przedłożyć aktualne metodyki wykonania testów w j.polskim (zgodnie z publicznym raportem WHO EUL)

data: .......................................................................
				..............................................................
				podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## worki_stomijne
	Pakiet nr 2 - worki stomijne

	Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................

	Adres oferenta: .............................................................................................................................................................................

Lp	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto	stawka podatku VAT	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	producent/nr katalogowy/uwagi
1	Worki stomijne otwarte z zamknięciem na rzepy - przeźroczyste rozmiar 10-76 ( 30szt. w opakowaniu)	szt	30
	Worek stomijny 1-częściowy otw z ujściem przeźroczysty max 10-55(30 szt w opakowaniu)	szt	270
	RAZEM

W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.

data: .......................................................................
						..............................................................
						podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzet_specjalistyczny_II
	Pakiet nr 3 - specjalistyczny sprzęt jednorazowy

	Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto	stawka podatku Vat	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent/nr kat/uwagi
1	Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuacji worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 225 ml. Opakowanie 10 sztuk.	op	8
2	Jednorazowy , zakrzywiony stapler z regulaowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 - 2,0), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm.Stapler posiadający jedną dźwignię, umożliwiającą jednoręczną obsługę. Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główka w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej:4,2 mm dla staplera 21mm oraz 5 mm dla staplerów 25,28,32	szt.	4
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm, zamykający na 1,5 lub 2mm, wysokość zszywki 3,8 mm stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty	szt.	4
4	Ładunek do w/w/ staplera 3,8 mm lub 4,5 mm	szt.	4
5	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81mm, zamykający na 1,4mm wysokości zszywki 3,8mm, stapler wielostrzaowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty	szt.	4
6	ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm	szt.	4
7	Stapler liniowy, wielostrzałowy 46 mm i 60mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobno dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min 20 mm.Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm	szt	4
8	Ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm	szt.	4
	RAZEM

W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.

data: .......................................................................					..............................................................
					podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## blok_operacyjny
	Pakiet 4 - sprzęt specjalistyczny - elektrody

	Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	i.m.	ILOŚĆ	cena jednostkowa netto	stawka podatku VAT	cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent/nr katalogowy/uwagi
1	Elektroda Erbe Nessy Omega(85+23)cm2 bez kabla op=50 szt	szt	8
	RAZEM

W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.

data: .......................................................................
				..............................................................
				podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## kombinezony_ochronne
	Pakiet 5 - kombinezony ochronne

	Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto	stawka podatku Vat	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent/nr kat/uwagi
	Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m2, kolor biały z niebieskim oklajeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat II zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6/ Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005+A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982- 1:2004+2010, typ 6B wgEN 13034:2005 +A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznegi, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odpornosci na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2005. Rozmiar M-XXL	szt.	3000
	RAZEM

W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.

data: .......................................................................
						..............................................................
						podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## maski_ochronne
	Pakiet 6 - maski ochronne

	Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................

	Nazwa	j.m.	ilość	cena netto	stawka podatku Vat	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent/nr kat/uwagi
1	półmaska filtrująca FFP3 z zaworem, zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1%; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1%; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300Pa0, opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/ min ≤ 3 mbar (300 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nos, gumki mocowane z yłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'10 szt. celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badaniu typu UE.	szt.	600
2	półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45%; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32%; opór wdechu przynatężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,3 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska oraz gumki w kolorze białym . Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE, badania potwierdzające parametry zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009 wykonane przez jednostkę notyfikowaną oraz CIOP	szt.	3000
	RAZEM

W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.

data: .......................................................................					..............................................................
					podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej