Załącznik nr 2

SPZOZ.DŚM-ZP.240.10.2021

Wymagania techniczno-użytkowe

Tabela nr 1 - AMBULANS

|  | Marka/Model | …………………………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | …………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry – proszę opisać |
| I. | Nadwozie |  |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t |  |
| 2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm |  |
| 3 | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |  |
| 4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  |
| 5 | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą Parametr punktowany Otwierana szyba – 10 pkt Brak otwierania – 0 pkt |  |
| 6 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |
| 7 | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |  |
| 8 | Kabina nadwozia dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, regulacja oparcia i podłokietników |  |
| 9 | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |  |
| II | Silnik i układ jezdny |  |
| 10 | Turbodisel o pojemności min. 2100 cm3 max 2500 cm3 |  |
| 11 | Spełniający wymagania normy EURO VId |  |
| 12 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l, zużycie płynu do 4l/1000 km, wg. Dokumentów producenta pojazdu bazowego |  |
| 13 | Moc silnika min 160 KM, moment obrotowy min 380 Nm. Parametr punktowany Moc minimalna 160 KM – 0 pkt Powyżej 160 KM – 10 pkt |  |
| 14 | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  |
| 15 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha |  |
| 16 | Alternator min 185 A Parametr punktowany Moc minimalna 185 A – 0 pkt Powyżej 185A – 10 pkt |  |
| 17 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |
| 18 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |  |
| 19 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności min 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego |  |
| 20 | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |  |
| 21 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie 215 g/km (podać cyklu łączonym) |  |
| 22 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  |
| 23 | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę Parametr punktowany NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 24 | System rozdziału siły hamowania |  |
| 25 | System elektrycznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| 26 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |
| 27 | Rozmiar felg min. 16 cali, komplet kół z oponami letnimi, nie dopuszcza się opon wielosezonowych , oraz komplet opon zimowych |  |
| III | Wyposażenie pojazdu bazowego |  |
| 28 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |
| 29 | Alarm i immobilizer |  |
| 30 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |
| 31 | Przednie i boczne poduszki powietrzne - kierowcy i pasażera |  |
| 32 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 33 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowego (Blututh), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  |
| 34 | Fabryczne (montowane przez producenta samochodu) reflektory przednie ze światłami dziennymi LED. |  |
| 35 | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 36 | Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy |  |
| 37 | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |
| 38 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |  |
| 39 | System monitorowania martwego pola |  |
| 40 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) |  |
| 41 | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| 42 | Czujnik światła |  |
| 43 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |
| 44 | Drzwi przednie z min. Trzema schowkami |  |
| 45 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera |  |
| IV | Przedział medyczny |  |
| 46 | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) w cm 300 x 170 x 182 – proszę podać |  |
| 47 | Wzmocniona podłoga o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |
| 48 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |
| 49 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek |  |
| 50 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |
| 51 | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |
| 52 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów. Parametr punktowany Przegroda z drzwiami przesuwnymi – 10 pkt Bez przegrody – 0 pkt |  |
| 53 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |
| 54 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:- działaniem reflektorów zewnętrznych- informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną- informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów- sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych-wyświetlacz w technologii LCD-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| 55 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący:- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu- z funkcją zegara i kalendarza- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu- sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury-Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| 56 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |
| 57 | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |  |
| 58 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |
| 59 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |
| 60 | Lodówka sprężarkowa o pojemności 5l do przechowywania leków i innych materiałów wymagających niskiej temperatury otoczenia |  |
| 61 | Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek |  |
| V | Podstawa pod nosze |  |
| 62 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  |
| VI | Instalacja elektryczna |  |
| 63 | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |
| 64 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |  |
| 65 | Gniazda zasilające 12V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |  |
| 66 | Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |  |
| 67 | Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |  |
| VII | Ogrzewanie i wentylacja |  |
| 68 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |  |
| 69 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |
| 70 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |  |
| 71 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |
| 72 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |
| 73 | Sygnalizacja uprzywilejowania |  |
| 74 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS |  |
| 75 | W tylnej części pojazdu belką świetlna typu LED koloru niebieskiego |  |
| 76 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |
| 77 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |  |
| 78 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |
| 79 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |
| VII | Oświetlenie |  |
| 80 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
| 81 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |
| 82 | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |
| 83 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |
| 84 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |
| 85 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |
| 86 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |
| 87 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |
| 88 | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |
| IX | Oklejenie i oznakowanie |  |
| 89 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |
| 90 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  |
| 91 | Nazwa dysponenta jednostki oraz numer systemowy – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 92 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |
| X | Instalacja tlenowa |  |
| 93 | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli |  |
| 94 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |
| 95 | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  |
| 96 | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |  |
| XI | Łączność radiowa/SWD |  |
| 97 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |
| 98 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |
| 99 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |  |
| 100 | Kabina kierowcy wyposażona adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki |  |
| 101 | Ambulans wyposażony w stację dokującą oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z zasilaczami |  |
| XII | Mocowanie sprzętu |  |
| 102 | Na ścianie lewej – panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy - regulowane |  |
| 103 | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  |
| XIII | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  |
| 104 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |
| 105 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |
| 106 | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |
| Gwarancja |  |  |
|  | 24 miesiące - na pojazd bazowy bez limitu kilometrów okres gwarancji mechanicznej 60 miesięcy - na blachy perforację nadwozia, 60 miesięcy - na powłokę lakierniczą 24 miesiące - na zabudowę medyczną Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru |  |

Wymagania techniczno-użytkowe

Tabela nr 2 – Wyposażenie medyczne

| - Transporter noszy głównych |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Producent/Model | …………………………………………………………………………. |
|  | Rok produkcji | …………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry - opisać |
| 1 | Systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |  |
| 2 | Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, |  |
| 3 | Przycisk blokady goleni kodowane kolorami |  |
| 4 | Wyposażony w min 4 kółka obrotowe o średnicy 150 mm, i skrętne w zakresie 360 stopni, minimum 2 kółka wyposażone w hamulce |  |
| 5 | Możliwość zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost |  |
| 6 | Możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |
| 7 | System niezależnego składania goleni przednich i tylnych przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |
| 8 | Obciążenie dopuszczalne zestawy nosze + transporter min 200 kg |  |
| 9 | Obciążenie dopuszczalne zestawu nosze + transporter min 240 kg Parametr niewymagany punktowany TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lup poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekcyjne, |  |
| 11 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowela na minimum trzech poziomach pochylenia |  |
| 12 | Waga transportera zgodnie z normą PN EN 1865-1 max 23 kg |  |
| 13 | System mocowania transportera do lawety ambulansu, mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodnie z obowiązującymi normami. |  |
| 14 | Gwarancja minimum 24 m-ce (podać) |  |
| II Nosze główne |  |  |
|  | Producent/model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| 1 | Potrójnie łamanie z możliwością ustawienia pozycji przeciwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, |  |
| 2 | płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min 750 |  |
| 3 | płynna regulacja nachylenia oparcia noszy pod plecami do kąta 900 – Parametr niewymagany - punktowany TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Wysuwane rączki z przodu i z tyłu do przenoszenia |  |
| 5 | pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy |  |
| 6 | możliwość wprowadzenia noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, |  |
| 7 | nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, |  |
| 8 | składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, |  |
| 9 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez ich wykonanie z odpowiedniego materiału lup poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, |  |
| 10 | uchylna konstrukcja ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie i przygięcie głowy pacjenta, waga noszy do 23 kg, obciążenie 200 kg |  |
| 11 | Nosze główne muszą spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PNEN 1865-1 – lub równoważnej |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |
| III.Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej |  |  |
|  | Producent /model | ……………………………………………………………………………. |
|  | Rok produkcji | ………………………………………………………………………….. |
| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| 1 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |
| 2 | Częstość kompresji minimum 100 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) Głębokość kompresji: w zakresie 5 - 6 cm |  |
| 3 | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie. |  |
| 4 | Możliwość ładowania urządzenia w torbie/plecaku transportowym |  |
| 5 | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki - zasilanie 230 VAC |  |
| 6 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń |  |
| 7 | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |
| 9 | Wyposażenie aparatu: - Torba przenośna - Deska pod plecy - Podkładka stabilizująca pod głowę - Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - Akumulator - Elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (3 szt.) |  |
| 10 | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami – poniżej 11 kg |  |
| 11 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |
| IV DEFIBRYLATOR |  |  |
|  | Producent/model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| 1 | Aparat przenośny |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC lub 12 V DC – ładowarka dwustanowiskowa |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |  |
| 7 | Norma IP 44 |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |
| 10 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J |  |
| 11 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. |  |
| 12 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |
| 13 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  |
| 14 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |  |
| 15 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |
| 16 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę |  |
| 17 | Prąd stymulacji 0-200 mA |  |
| 18 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |
| 19 | interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |
| 20 | Alarmy częstości akcji serca |  |
| 21 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |
| 22 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |  |
| 23 | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie |  |
| 24 | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. |  |
| 25 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm. |  |
| 26 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |
| 27 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |  |
| 28 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |
| 30 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  |
| 31 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  |
| 34 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |
| V |  |  |
|  | Producent/model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach, z możliwością jego demontażu Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka skrętne |  |
| 2 | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta |  |
| 3 | Regulacja tylnego uchwytu w min. 4 pozycjach |  |
| 4 | Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w min. pięciu położeniach |  |
| 5 | Zestaw dodatkowych rączek tylnych |  |
| 6 | Maksymalny udźwig min. 240 kg |  |
| 7 | Waga krzesełka do 15 kg |  |
| 8 | Szerokość siedziska min. 410 mm |  |
| 9 | Gwarancja minimum 24 m-ce |  |
| VI | Nosze podbierakowe |  |
|  | Producent/ model |  |
| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych |  |
| 2 | system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) |  |
| 3 | wielostopniowa regulacja długości |  |
| 4 | możliwość złożenia do transportu w połowie długości |  |
| 5 | posiadające min. 5 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  |
| 6 | umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. |  |
| 7 | posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. |  |
| 8 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |
| 9 | waga noszy do max 8 kg |  |
| 10 | Gwarancja min 24 miesiące |  |
| VII | Ssak akumulatorowo-sieciowy |  |
|  | Producent/model |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym , zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |
| 2 | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa ( 0-800mBar), o przepływie do min. 22L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka |  |
| 3 | Waga ssaka kpl. max 3,5 kg |  |
| 4 | Temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| VIII | Nosze płachtowe |  |
|  | Producent/marka |  |
|  | Rok produkcji |  |
| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Wykonany z mocnego materiału vinylowego |  |
| 2 | Minimum 8 rączek do przenoszenia |  |
| 3 | Nie wchłaniający brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych |  |
| 4 | Długość minimalna 200 cm |  |
| 5 | Szerokość minimalna 100 cm |  |
| 6 | Obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg |  |
| 7 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela